奈米科技中心TGA使用暨管理細則

- 儀器名稱： 中文名稱：熱重分析儀（設備類別：A；開放類別：B） 英文名稱：Thermogravimetric Analyzer (TGA)

- 設備廠牌、型號及規格： 廠牌：DuPont 型號：TA Q50 規格：N2 and Air purge Temp. Max. at 800˚C

- 服務項目： 材料性質量測： 材料的耐熱性 (Heat stability) 材料的抗燃性 (Flame resistance) 多成分物質的組成 (Composite) 材料的含水量和揮發性成分 材料裂解溫度(Td)、重量損失(wt.% loss)與殘餘量(Char %)

- 樣品之準備： 1. 固態樣品(樣品形式不拘，Film & Bulk & Powder均可) 2. 量測重量限制：5～20 mg 3. 樣品盤(白金吊盤)，各實驗室自行準備。 4. 敬請清楚註明樣品之編號，未來檢測報告將依收件時所附資料記錄之。如因申請人疏失未詳細交代樣品編號進而要求中心重新檢附報告，中心需索取300元工本費。

五、開放時段之安排： 1. 本系統每週開放服務5天，每週六、日預設為設備維護保養時間。 2. 本系統服務中心成員以一天(10:00 AM~6:00 PM)為單位，總計每週開放服務 5單位，其餘申請人以樣品數為單位。 3. 優先預約時段至使用前三天內無人預約，則開放其它計畫或廠商預約使用。 4. 預約後欲取消須於24小時之前告知，違者當天停止使用並照常計費。 5. 一學期內累積爽約 3 次，所屬實驗室停止預約資格兩個月。

- 儀器使用須知： 1. 本設備經考核認證開放自行操作。擁有操作執照者名字公佈在熱分析實驗 室，以表具有資格。 2. 操作之人員必須切實的填寫操作手冊，內容包括：操作時間及儀器狀況，如有違規以次數累計，累積超過兩次者予以停權一個月。 3. 無論校內、外樣品，具揮發性質之樣品皆不得申請使用中心設備檢測，如因此造成中心設備被污染或損壞，需負賠償之責並停權一個月。 4. 禁止攜帶食物進入，並保持室內清潔。 5. 請勿隨意更改儀器參數設定，如有疑問請洽詢OP。 6. 儀器操作完畢，請將物品歸位並且清理平臺。 7. 樣品測試中或完畢時，若有異狀請聯絡儀器OP確認儀器之狀況。 9. 擁有操作執照者，若以不當程序操作儀器，導致儀器損壞者，以停權一個月處置並且由該研究生所屬實驗室負責賠償損失。 9. 欲使用者請於每週一至理學館314公佈欄填寫預約單。 10. 操作人員操作前一天繳交儀器使用申請書。 11. 儀器操作所使用氣體(N2 & Air)，請於申請單上標示清楚。

- 服務申請流程： • 請上奈米科技中心網頁查詢

- 收費標準： ★申請人在與OP討論後，仍決定檢測樣品，測試後發現設備不符合檢測需要，仍須支付樣品檢測費用。 1. 代訓費： 500 元/人 (training and qualify) 250 元/人 (補考) 2. 樣品檢測費：（中心成員以天為單位，其他申請人以樣品數為單位，每一單位收費如下） ■學術單位： 中心成員：100 元/天 (受過training and qualify後可自行操作) 校內：500 元/個 (OP代測) 校外：700 元/個(OP代測) - 產業界：2500元/個(OP代測) - 氮氣或空氣將另行收費 3. 如需中心提供檢測報告，報告僅提供一份為憑，如所需為英文報告需事先告知，每多一份報告，中心需索取300元工本費。

- 設備保管及聯絡資訊： 設備保管人：葉瑞銘老師 設備OP：(主)張恩銘、(副)高宜婷（聯絡電話03-2653341/3004）